## Slide 1: Assurance de qualité en radiothérapie Assurance qualité des plans de traitement Radiothérapie adaptative Dose tracking Cours HESAV – BDC-S4
Dr Marc Pachoud PhD
12.03.2021

## Slide 2: Structure actuelle et future de l’HRC
Aigle
Mottex
Montreux
Monthey
Samaritain
Providence
Monthey

## Slide 3: Structure actuelle et future de l’HRC
3
Aigle
Mottex
Montreux
Monthey
Samaritain
Providence
Monthey
Rennaz
Hôpital de 304 lits (& 2*75 lits de réhabilitation)
2’000 employés
Couvre une population d’environ 200’000 habitants

## Slide 4: Ouverture Radio-oncologie Rennaz
Déménagement
  Novembre 2019
  1er patient traité sur Versa HD
    4 novembre 2019
Unity
  Fin acceptance
    Décembre 2019
  1er patient traité
    13 janvier 2020

## Slide 5: Historique de la radiothérapie à L’HRC
Démarrage de 2 projets en parallèle en 2012/2013
  Construction du bâtiment RTH sur le site de la Providence à Vevey
  Préparation de l’unité RTH sur le site de Rennaz
Création d’un groupe de travail en 2012 pour monter des services à la pointe
Clause du besoin – Validation de l’état pour l’acquisition d’une deuxième machine

## Slide 6: Précision recherchée en radiothérapie
Dose prescrite +/- 10%
△TCP
△NTCP
“…although it is too early to generalize, the available evidence for certain types of tumor points to the need for an accuracy of ± 5% in the delivery of an absorbed dose to a target volume if the eradication of a the primary tumor is sought”… “ Some clinicians have requested even closer limits such as ± 2%, but at the present time it is virtually impossible to achieve such a standard”
ICRU Report 24 (1976)
Précision sur le calcul de dose

## Slide 7: Incident/accident – Epinal France
1987 – 2006
  2004-2005
    Traitement prostate
      Problème modélisation filtre dans le TPS; erreur entre filtre dynamique et physique (différence de 20% entre les deux; 1.3 VW et 1.5 PW)
        Surdosage des patients entre 20-30%; 24 patients concernés
  2001-2006
    Traitement prostate
      Imagerie portale; 2incidences avec 7-8 MU/image
        5-6 Gy de surdosage; 397 patients concernés
  1987-2000
    Etalonnage machine
      Traitements isocentriques mais conditions de références à DSP 100 et chambre de référence à dmax
        Surdosage des patients de 3-7% en fonction de l’énergie; 312 patients concernés

## Slide 8: Incident/accident – Toulouse (2006-2007)
Radiochirurgie stéréotaxique
  Utilisation d’un micro MLC
Mesures des facteurs d’ouverture avec une chambre de volume trop importante

## Slide 9: Incident/accident – Toulouse (2006-2007)
Conséquences
  Surdosage jusqu’à 200% de 145 patients
    Pas de décès
Conclusions
  Mauvaise maitrises des outils dosimétriques
  Pas de double contrôle dosimétrique par vérification indépendante
  Manque de personnel et de formation

## Slide 10: Aspects légaux
OFSP
  La loi sur la radioprotection du 22 mars 1991
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_50.html
  L’ordonnance sur la radioprotection du 26 avril 2017
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501.html
  L’ordonnance sur l’utilisation de sources radioactives scellées en médecine du 26 avril 2017
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501_512.html
  L’ordonnance sur la dosimétrie individuelle du 26 avril 2017
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501_43.html
  L’ordonnance sur les installations radiologiques à usage médicale du 26 avril 2017
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_542_1.html
  L’ordonnance sur la radioprotection s’appliquant aux accélérateurs d’électrons utilisés à des fins médicales du 15 décembre 2004
    http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_501_513.html

## Slide 11: Aspects légaux
OFSP - Autorisations

## Slide 12: Aspects légaux
OFSP – Assurance qualité

## Slide 13: Recommandations SSRPM

## Slide 14: Recommandations SSRPM

## Slide 15: Recommandations SSRPM

## Slide 16: Recommandations SSRPM

## Slide 17: Aspects légaux
OFSP – Déclaration incidents/accidents

## Slide 18: Flux du patient - Rappel
Ou IRM

## Slide 19: CQ Patient – Système de vérification R&V
TPS – Plan patient
R&V
Linac

## Slide 20: CQ Patient – Système de vérification R&V

## Slide 21: CQ Patient – Système de vérification R&V

## Slide 22: CQ Patient – Système de vérification R&V

## Slide 23: CQ Patient – Système de vérification R&V

## Slide 24: CQ Patient – Système de vérification R&V

## Slide 25: CQ Patient – Mesure sur objet-test
TPS – Plan patient
R&V
Linac
Objet-test
TPS – Plan CQ
Logiciel d’analyse

## Slide 26: CQ Patient – Mesure sur objet-test
Delta4 phantom (ScandiDos)
1069 diodes
Diamètre 22 cm
Longueur 38 cm
ArcCheck(Sun Nuclear)
1386 diodes
Diamètre 21 cm
Longueur 21 cm

## Slide 27: CQ Patient – Gamma Index
TPS
Mesure
Méthode combinant les critères de dose et de position
Evaluation de la qualité d’une distribution de dose dans l’espace par rapport à une référence
Principe
  Pour chaque point de référence on créée une ellipsoïde selon les critères dose/distance
  Recherche un point de mesure le plus proche
Low DA, Harms WB, Mutic S, Purdy JA, A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, Med Phys. 1998 May;25(5):656-61

## Slide 28: CQ Patient – Gamma Index
Low DA, Harms WB, Mutic S, Purdy JA, A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, Med Phys. 1998 May;25(5):656-61

## Slide 29: CQ Patient – Gamma Index
Low DA, Harms WB, Mutic S, Purdy JA, A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, Med Phys. 1998 May;25(5):656-61

## Slide 30: CQ Patient - Exemple

## Slide 31: CQ Patient - Exemple

## Slide 32: CQ Patient - Exemple

## Slide 33: CQ Patient – Exemple Gamma 3%-3mm

## Slide 34: CQ Patient – Exemple Gamma 2%-2mm

## Slide 35: CQ Patient – Exemple Gamma 1%-1mm

## Slide 36: CQ Patient – Exemple 2%-2mm - Erreur

## Slide 37: CQ Patient – Exemple 2%-2mm - Erreur

## Slide 38: CQ Patient – Exemple ArcCheck

## Slide 39: CQ Patient – Exemple ArcCheck

## Slide 40: CQ Patient - Dosimétrie in-vivo par TLD
Mesure de la dose dans le TPS
Comparaison avec une mesure par TLD
Précision attendue en surface : 5-10%

## Slide 41: CQ Patient - Dosimétrie in-vivo par TLD
Mesure de la dose dans le TPS
Comparaison avec une mesure par TLD
Précision attendue en surface : 5-10%

## Slide 42: CQ Patient - Intercomparaison
S’assurer qu’il n’y a pas une erreur systématique
  Mauvaise calibration accélérateur
  Erreur étalonnage chambres référence
  …
Intercomparaison entre centres
  Utilisation d’un système de dosimétrie indépendant

## Slide 43: CQ Patient - Intercomparaison
S’assurer qu’il n’y a pas une erreur systématique
  Mauvaise calibration accélérateur
  Erreur étalonnage chambres référence
  …
Intercomparaison entre centres
  Utilisation d’un système de dosimétrie indépendant

## Slide 44: CQ Patient – Calcul de la dose journalière
TPS – Plan patient
R&V
Linac
Log Files
Données réels des faisceaux délivrés
Exportation plan référence
Logiciel d’analyse

## Slide 45: CQ Patient – Calcul de la dose journalière
TPS – Plan patient
R&V
Linac
Imageur portal
Calcul de la dose sur CT/CBCT
Exportation plan référence
Logiciel d’analyse

## Slide 46: CQ Patient – Calcul de la dose journalière
TPS – Plan patient
R&V
Linac
Imageur portal
Calcul de la dose sur CT/CBCT
Exportation plan référence
Logiciel d’analyse

## Slide 47: CQ Patient – Calcul de la dose journalière
Projection directe en tenant compte des paramètres avant et après le patient
Rétroprojection en tenant compte uniquement de la fluence sur l’imageur portale

## Slide 48: Conclusions
Les contrôles doivent être adaptés aux techniques
Mettre en place des contrôles indépendants
Mettre en place un système de déclaration incidents